天河区中医医院PCR实验室装修改造招标文件

项目名称：广州市天河区中医医院改造PCR实验室

招标编号： 2020-07

招标人：广州市天河区中医医院

发布日期：2020年07月

目      录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 用户需求书	5

第三部分 投标人须知	24

第四部分 开标、评标、定标	28

第五部分 投标格式	33

# 第一部分 投标邀请函

（被邀请单位名称） ：

广州市天河区中医医院PCR实验室新建项目进行院内招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号： 2020-07

二、项目名称：广州市天河区中医医院PCR实验室装修改造项目

三、项目预算金额（元）：500000.00

四、采购数量：1批，详见附件清单

五、采购项目内容：

实验室装修装饰、空调系统、电气工程、自动控制系统和给排水工程，详细见用户需求书采购项目平面图纸、技术规格、参数及要求（投标人必须对项目内全部招标内容进行投标，不允许只对项目内部分内容进行投标。

- 获取招标文件方式：投标人须提供以下资料。

- 法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证明）证明文件；

- 经营范围证明文件；

- 有效期内的建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质及安全生产许可证资质证书；

- 投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、资料不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

- 本项目不接受联合体投标。

七、投标截止时间：2020年 07月17日上午9:30（注：2020年 7月10日上午9:00开始受理投标文件。)

八、提交投标文件地点：广州市天河区中医医院院办（地址：广州市天河区黄埔大道中棠石路9号8楼801室，联系人：林海宾，联系电话：020-32681714.）

广州市天河区中医医院

发布日期：2020年 7月10日

# 第二部分　用户需求书

一、总则

            - 本次招标的项目及范围为： 实验室装修装饰、空调系统、电气工程、自动控制系统和给排水工程

            - 交货地点：采购人指定的地点。

            - 验收交付使用时间：自签订合同后 45个日历天内完成项目供货、安装、调试，合格通过验收并交付采购人正常使用。

            - 采购人有权在签订合同时修改产品的设计和对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

二、项目总体要求

      - 中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。投标报价应包括本项目所需提供的货物、人工费、材料费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装调试、人员培训、验收、税收、保险、备品备件、专业工具、售后服务、质保期内维保等的全部费用。

      - 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

      - 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

      - 投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

      - 中标供应商应保证所提供的货物，采购人在中华人民共和国使用任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任，并赔偿采购人及受害方因此遭受的全部损失（若属于采购人原因引起的，对中标供应商免责）。

      - 投标人要明确列出所投产品的详细配置参数，同时如实填写提供技术规格偏离表，并确保所投产品具有本需求书描述的基本性能。如不列出所投产品规格和详细技术参数，将会被认定是严重技术偏离而导致无效投标。

      - 本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应招标文件要求。

      - 招标文件技术指标中所有带“▲”指标的关键性指标，所投产品应满足，若低于招标文件要求（负偏离）则会被扣分。

      - 中标人所投货物应当满足国家有关环保标准，保障实验室人员健康，若违反国家相关规定，由中标人自行承担一切责任。

- 项目图纸（方案图）

四、项目采购清单

| 分部分项设备清单(装修装饰) |
| --- |
| 项目名称：广州市天河区中医医院PCR实验室改造工程 |
| 序号 | 设备、材料名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 双开门 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 子母门 |  | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 单开门 |  | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 感应互锁开关 |  | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 彩钢板隔墙 |  | m2 | 136.00 |  |  |  |
| 6 | 净化可推拉窗 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 净化窗 |  | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 彩钢板天花 |  | m2 | 53.00 |  |  |  |
| 9 | 圆弧条 |  | m2 | 189.00 |  |  |  |
| 10 | 铝材 |  | m2 | 189.00 |  |  |  |
| 11 | 边台 | 3250*700*850 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 边台 | 600*600*600 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 边台 | 5280*700*850 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 边台 | 2250*700*850 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 边台 | 3150*700*850 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 角柜（含水槽、水龙头） | 1000*600*850 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 吊柜 | 1000*400*600 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 18 | 无菌柜 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢传递窗 | 600*600*600 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 原房间拆除 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项设备清单(空调系统) |
| --- |
| 项目名称：广州市天河区中医医院PCR实验室改造工程 |
| 序号 | 设材料名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 恒温恒湿洁净空调机组 | 1.送风量4000 m3/h 新风量800m3/h 机外余压750 Pa 电机功率 5.5KW 制冷量 48.0 KW 电加热量 15.0 KW 配G4初效、F8中效过滤器 2.隔震垫(器)、支架、除锈、刷油 3.其它技术要求按图纸和用户需求书以及相关规范 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 恒温恒湿洁净新风机组 | 1.送风量7000 m3/h 新风量1000m3/h 机外余压750 Pa 电机功率 5.5KW 制冷量 66.0 KW 电加热量 15.0 KW 配G4初效、F8中效过滤器 2.隔震垫(器)、支架、除锈、刷油 3.其它技术要求按图纸和用户需求书以及相关规范 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 排风机 | 排风装置 :600m3/h 风量，静压180Pa | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 排风机 | 1.排风装置 :4500m3/h 风量，余压:600 Pa 2.含活性炭排风箱、高效过滤器 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 电极加湿器 | 8kg/h | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 风管管道式灭菌净化装置 | 处理风量4000~10000m3/h | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 支架高空安装费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 排风防雨百叶 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 高效送风口 | 1、额定风量：500CMH 2、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 3、出风口配金属扩散板； 4、附件：带高效过滤器、静压箱 | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 高效送风口 | 1、额定风量：1000CMH 2、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 3、出风口配金属扩散板； 4、附件：带高效过滤器、静压箱 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 高效排风口 | 1、规格：300*300 2、额定风量： 3、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 4、出风口配金属扩散板； 5、附件：带高效过滤器、静压箱 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | 高效排风口 | 1、规格：400*300 2、额定风量： 3、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 4、出风口配金属扩散板； 5、附件：带高效过滤器、静压箱 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 铝合金防雨百叶风口 | 1、规格：630×500 mm 2、材质：铝合金，表面喷白塑 3、厚度：0.8mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌板厚0.6mm，保温棉30mm厚，法兰处采用20mm厚 | m2 | 168.00 |  |  |  |
| 15 | 手动风量调节阀 | 规格：250×200 mm | 个 | 12 |  |  |  |
| 16 | 手动风量调节阀 | 规格：400×250 mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 手动风量调节阀 | 规格：500×400 mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 电动密闭阀 | 规格：500×400 mm，含电动执行器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 止排阀 | 规格：500*400 mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 微压差计 | 正负30pa | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 角铁支架 |  | KG | 55.00 |  |  |  |
| 22 | 冷媒铜管 | 冷媒管12.7 | m | 56.00 |  |  |  |
| 23 | 冷媒铜管 | 冷媒管28.58 | m | 56.00 |  |  |  |
| 24 | PVC冷凝水管 | DN25 25mm PEF保温套管 | 米 | 39.00 |  |  |  |
| 25 | 天面机组加固工程 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 通风工程检测、调试 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项设备清单(电气工程) |
| --- |
| 项目名称：广州市天河区中医医院PCR实验室改造工程 |
| 序号 | 设材料名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 配电箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 空调动力配电箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 照明、插座箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | LED洁净灯盘 | 600*600 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | LED洁净灯盘 | 600*300 | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌灯 |  | 套 | 11.00 |  |  |  |
| 7 | 定时开关 | （时间控制开关） | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZ-BV2.5mm2 | m | 420.00 |  |  |  |
| 9 | 配线 | WDZ-BV4mm2 | m | 620.00 |  |  |  |
| 10 | 配线 | WDZ-BV6mm2 | m | 100.00 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×4mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY-5×4mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 | m | 50 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY-5×10mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 | m | 60 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY-4×50+1×25mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 | m | 66 |  |  |  |
| 14 | 桥架 | 200*100 | 米 | 78.00 |  |  |  |
| 15 | 铁构件 | 支吊架制作安装、型钢 | kg | 56.00 |  |  |  |
| 16 | 金属结构刷油 |  | kg | 19.00 |  |  |  |
| 17 | 镀锌线管 | 25 | 米 | 35.00 |  |  |  |
| 18 | 单联开关 |  | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 19 | 双联开关 |  | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 单相二、三插座 |  | 个 | 21.00 |  |  |  |
| 21 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 配线 | 规格:RVV-2*1.0mm | m | 80.00 |  |  |  |
| 24 | 配管 | DN25 | m | 26.00 |  |  |  |
| 25 | 工程检测、调试 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项设备清单(自动控制系统) |
| --- |
| 项目名称：广州市天河区中医医院PCR实验室改造工程 |
| 序号 | 设材料名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 恒温恒湿洁净空调机组自动控制系统 | 控制要求： 数码变容量净化空气处理空调机组新风电动阀与主机开关连锁：同开同闭。配外接高效排风机组出线及控制，启停与主机风机启停连锁：开机先开排风后延时(可调)开送风，关机先关送风后延时(可调)关排风。实验室做温湿度控制（温度控制精度±2°C；湿度控制精度±5%，送排风风机变频控制） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 恒温恒湿洁净新风机组自动控制系统 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 液晶触摸屏 | ≥10寸 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 配线 | 1、名称:自控柜配线 2、规格:RVVP-4*1.0mm 3、配线形式:线槽、线管敷设 4、综合考虑各类增加费用 5.其它满足设计和清单规范要求 | m | 133.00 |  |  |  |
| 5 | 配线 | 1、名称:自控柜配线 2、规格:RVVP-3*1.0mm 3、配线形式:线槽、线管敷设 4、综合考虑各类增加费用 5.其它满足设计和清单规范要求 | m | 138.00 |  |  |  |
| 6 | 配线 | 1、名称:自控柜配线 2、规格:RVV-3*1.0mm 3、配线形式:线槽、线管敷设 4、综合考虑各类增加费用 5.其它满足设计和清单规范要求 | m | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 配线 | 1、名称:自控柜配线 2、规格:RVV-3*1.5mm 3、配线形式:线槽、线管敷设 4、综合考虑各类增加费用 5.其它满足设计和清单规范要求 | m | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 配线 | 1、名称:自控柜配线 2、规格:RVV-2*1.0mm 3、配线形式:线槽、线管敷设 4、综合考虑各类增加费用 5.其它满足设计和清单规范要求 | m | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:JDG镀锌薄壁电线管 3、规格:JDG20mm 4、配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 5、电线管路敷设 6、接地 7、综合考虑各类增加费用 8、其它满足设计和清单规范要求 | m | 45.00 |  |  |  |
| 10 | 配线 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP-CAT6 3.配线形式:线槽、线管敷设 4.综合考虑各类增加费用 5.其它满足设计和清单规范要求 | m | 55.00 |  |  |  |
| 11 | 自控系统调试 | 1、名称：自控系统调试 | 系统 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项设备清单(给排水) |
| --- |
| 项目名称：广州市天河区中医医院PCR实验室改造工程 |
| 序号 | 设材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 排水UPVC De75 |  | m | 22.00 |  |  |  |
| 2 | PPR给水管 DN20 |  | m | 45.00 |  |  |  |
| 3 | PPR给水管 DN25 |  | m | 22.00 |  |  |  |
| 4 | PPR热水给水管 DN20 |  | m | 32.00 |  |  |  |
| 5 | 截止阀 DN20 |  | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 截止阀 DN32 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 清扫口 De75 |  | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 管架制作安装 |  | kg | 66.00 |  |  |  |
| 9 | 工程检测、调试与试运行 |  | 系统 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络布线 | 超六类网线，含交换机1台。具体网口的设置以扩增间4个，其他工作间不少于2个为准。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 门禁系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 门互锁 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 壁式喷淋器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 原棚顶防水及隔热 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防喷淋、烟感移位 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 标识 | 各房间、走廊，实验室的平面图 | 项 | 1 |  |  |  |

- 项目质量标准

依据招标文件的要求，本招标项目的设计、材料、设备、实施须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、规范的要求。(标准：如果招标文件所述的国家标准有调整的，按最新国家标准执行。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。)

《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881-2013

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346－2011

《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

《科研建筑设计标准》JGJ91-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《供配电设计规范》GB50052-2009

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013

《建筑照明设计标准》GB50034－2013

《公共建筑节能设计标准》GB50189－2015

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881－2013

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367－2012

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《污水综合排放标准》GB8978-1996三级

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

六、技术参数要求

1．实验室台柜及附件技术要求

（一）实验台及配套设施（全钢结构）

1 设备规格及数量分布：详见工程量清单及设计图纸。

2 结构要求：

2.1台面平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。

2.2钢结构部件平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

2.3配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

3 主要技术参数

3.1台面：采用实芯理化板，厚度大于或等于13mm，台面四周下镶边至26mm，采用圆弧收边，基材结构不弯曲不变形。抗撞击，耐至少140℃高温，耐酸碱，耐磨，耐刻刮等。

（1）实验室台面板必须采用三维木质纤维和热固性树脂制成的高压热固化纤维板，不弯曲不变性，表面采用EBC电子束固化技术，抗菌耐磨。

（2）台面须提供国家建筑材料测试中心的报告或者提供SEFA3.0的测试报告，应至少包含有：96%硫酸，37%盐酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%醋酸，28%氢氧化铵，60%铬酸，三氯乙烯，甲醇，丙酮，乙醇，甲苯，丁醇等化学物，测试结果为0级。

（3）台面必须为绿色环保材料，提供GREENGUARD GOLD 证书，要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5ug/m³。

（4）甲醛报告采用GB18580-2017 标准 ，结果为：未检出即小于0.01mg/m3。

3.2 钢架：

主钢架：框架采用1.8mm厚40*60mm镀锌方管制成，同时要求在实验室酸碱环境下不会生锈腐蚀，采用激光切割或CNC数控切割，保证焊接处无毛刺，不生锈。

3.3柜体：

柜身主体采用大于或等于1.2mm厚冷轧镀锌钢板，达到耐酸碱、耐腐蚀要求，采用激光切割，焊接处不能生锈。所有边台下部为活动柜体，柜体内隔板高度可调。

3.4门板：

采用大于或等于1.2mm厚冷轧镀锌钢板，防酸碱耐腐蚀并具备防水、防潮性能，采用激光切割，焊接处不能生锈。

3.5背板：

采用大于或等于1.0mm厚冷轧镀锌钢板，防酸碱耐腐蚀并具备防水、防潮性能，采用激光切割，焊接处不能生锈。

3.6抽屉：

抽屉底板及背板均采用大于或等于1.2mm厚冷轧镀锌钢板，防酸碱耐腐蚀并具备防水、防潮性能，采用激光切割，焊接处不能生锈。抽屉推进推出有阻尼感。

3.7配件：

采用304#不锈钢连接件，防酸碱耐腐蚀，使连接更牢固，同质数控折弯成型长条扣手；三节式滚珠导轨。

3.8地脚：

采用标准304#不锈钢螺栓+高强度尼龙处理，可调高度0-40mm(±5%)，接地面活动可调，使整个柜体保持良好的水平状态。

3.9 PP水盆及三口龙头：

PP水盆采用高密度PP一体成型，厚度大于或等于5mm，并耐酸碱及有机溶剂。三联水咀要求使用纯铜制作，防酸碱、耐锈蚀。开关要求采用陶瓷阀芯、耐磨、耐锈蚀。出水口为PP材质，要具有缓压作用。鹅颈出水管可360度旋转。

3.10滴水架：

与PP水槽匹配，面板抗化学腐蚀、易清洁、耐潮湿，具有清洁水自动回流功能。

2．电气工程技术要求

1、设计依据:

1）甲方提供给本工程设计的有关资料及各有关专业提供的配合资料。

2、设计范围

1）图中阴影区域不在本次设计范围；火灾自动报警系统不在本次设计范围内，应急疏散仅接入原系统。

2）本设计包括以下内容：

（1）低压配电系统

（2）室内电气照明

（3）安全防范（出入口控制）

（4）综合布线

（5）其他

3、供配电设计:

1）疏散走道应急照明、疏散指示为二级负荷,其他为三级负荷。

2）供电电源

供电电源:本工程由原有大楼所对应的总箱引来

2）、用电计量：在低压配电柜设表计量，以便内部核算。

3）、配电方式：本工程低压采用TN-S系统配电。工作零线N与接地保护线PE自变配电低压开关柜开始分开，不再相连。低压配电系统采用AC220/380V放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

4）、功率因数补偿：照明采用LED光源，照明光源均应按设计要求采用节能光源。

5）、空调及其他配电：由其他专业提出供电要求，根据施工图进行配电。

6、照明系统

1）普通照明:本项目各功能房间在合适位置安装翘板开关控制。

2）光源：采用LED光源。

3）照明、插座分别由不同的支路供电，均为单相三线。所有插座回路、室外照明灯具回路及其它环境潮湿场所的照明回路均设剩余电流（动作电流≤30mA，动作时间不大于0.1s）断路器保护。

7、电气线路敷设

1）消防配电支线选用WDZBN-YJY-0.6/1kV型铜芯低烟无卤B类阻燃耐火电缆。,消防线路明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。 穿焊接钢管（SC）敷设，当线路暗敷设时，应敷设在不燃烧结构内，且保护层厚度不应小于30mm。

2）非消防配电干线选用WDZ-YJY-0.6/1kV型铜芯低烟无卤阻燃电缆，室内沿封闭槽式防火型电缆桥架敷设；非消防配电支线选用WDZ-YJV-0.6/1kV型铜芯低烟无卤阻燃电缆或WDZ-BYJ-0.45/0.75KV型低烟无卤阻燃导线.

3）设备配电、控制及信号电缆、电线应符合低卤低烟阻燃试验要求。电缆电线应符合阻燃B级标准。

4）当备用电源与工作电源敷设于同一托盘或线槽内时，应采用金属隔板隔开。

5）两个拉线点之间的距离符合以下要求的应加装接线盒：

a.对无弯的管路，超过30m；b.两个拉线点之间有一弯时,超过20m；c.两个拉线点之间有二弯时,超过15m；d两个拉线点之间有三弯时,超过8m。

6）电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。

7）电缆在电缆托盘内敷设时，电缆总截面积与托盘内横断面积的比值，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应

大于50%。在线槽敷设时，电缆或电线的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，控制电缆不应超过50%。

8)配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴道风管道外壁敷设。

8、综合布线系统

1）工作区子系统

工作区子系统：采用国标86面板、网络采用六类RJ45模块及配套的六类工作区成品跳线、电话六类工作区成品跳线采用线。（由于各网络采用逻辑隔离，并为满足拓展，各类信息点布线均采用六类双绞线）

信息点数量：由甲方指定，设置满足后台管理及管理部门的数量需要，并考虑必要的冗余；

信息点分类：根据要求，设置外网、电话点，满足实际分类及信息安全需要。

信息点位置：根据二装设计布置图确定信息点安装点位，信息点全部采用墙/柱或家具上86盒安装或地插式安装。

2）水平配线系统

数据各子系统水平布线选用符合六类标准的四对双绞线，点对点连接管理子系统。

3）施工方严格按GB/T 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》施工。

4）根据办公性质不同，本项目建设互联网（有线/无线）及各运维管理网、各网采用单星型、双汇聚链路、核心网络拓扑结构，各网络物理隔离，满足各类信息安全及管理需要。

3．实验室围护结构：

隔板和顶板选用不低于50mm厚的优质加强型的玻镁彩钢板材料，基板厚度0.5mm，内衬双玻岩棉，要求材料表面平整性好，不产尘不积尘，整体视觉平面感均匀；其隔音量≥28dB（A），传热系数为2.5w/m2.c，保温隔热性能优良。

隔断彩钢板：钢板为≥0.426mm厚钢板，双面覆膜，企口白灰色，采用阻燃玻镁彩钢夹芯板；铝型材：铝合金采用铝型材,表面经电泳或喷塑处理，门框料采用双面密封材料；彩钢板墙上开固定玻璃窗，尺寸详见施工图纸，采用带密封条小角弧斜坡固室窗型材，镶5mm白浮法玻璃。板与板之间的缝隙应在板安装完毕后用玻璃纤维密封胶密封，全部施工完毕后，板面彻底清除干净，板底面的缝隙（即露于洁净室内的一面）应用优质硅胶嵌缝，嵌缝应连接、严密、光滑。洁净实验室各连接处不得有泄漏。洁净区内彩钢板隔墙与吊顶、隔墙与隔墙及地面交接处安装铝合金圆弧压条、压条间缝应紧密接合，安装完毕后四周缝隙用密封胶密封，嵌缝应严密、美观、光滑，不能有间断。

彩钢板结构和装饰材料选用净化专用型材，使结构在负压状态下保持良好的刚性。墙与墙、墙与顶板、墙与地面均采用铝合金专用圆弧型材过渡连接，使整个实验区域无积尘死角。

实验室仍需考虑日常维护天花上人负荷，彩钢瓦边缘做防水处理，防止雨水渗入。

4．通风系统技术要求：

1.技术要求依据：

1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；

1.2《采暖、通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87-2003）。

1.3《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）。

1.4《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

1.5《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）。

1.6《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）。

2.通风技术要点：

2.1所选择的工艺必须满足现场及使用要求，空间布置简洁、紧凑少占地，并方便生产操作和维护维修。

2.2排风机选择：

2.2.1风机的电机与风斗部分完全隔离，可避免腐蚀性气体与电机及电机轴承直接接触造成安全隐患。

2.2.2所有排风机安装在楼顶，保证所有实验室内管段及通风设备均处于负压状态，不会有气体外溢造成对人员的伤害，实现高空排放，便于废气扩散。

2.2.3排风机风量按设计风量100%选型，保留足够空间，能满足发展需要。

2.2.4风机要求：排放气体需经过高效处理。其它要求如下：

2.2.4.1低噪声、耐腐蚀、使用寿命长，维护方便。

2.2.4.2性能稳定、运行效率高、运行平稳。

2.2.4.3所有风机的电机功率和风机功率相符，防护等级为国家IP54级标准。

2.3排风管路系统规划：通风系统划分要根据建筑功能、平面分布及用户方的使用要求，综合技术、经济、管理等因素，还应当考虑工艺流程、同时使用情况及有害气体性质等因素。实验室排风系统采用楼顶集中排放方式，风机安装在楼顶，排风主管经室内\外管井引到楼顶。

2.4风管材质选择：《实验室建筑设计规范》规定：“所有通风管道宜采用非燃烧材料制作如果要采用可燃材料或难燃材料（即阻燃材料）制做风道时，风管只能在同一防火分区内设置，如果需要穿过其它防火分区则必须沿风管长度设置防火隔离墙。”根据以上规定所有通风管道，具有耐酸碱，耐腐蚀及耐有机溶剂性能好的特点，其耐高温性能符合《建筑设计防火规范》和《科学实验建筑设计规范》要求。

3.风机安装的技术要求：

3.1所有排风机要求安装在室内风机房或屋顶；

3.2风机的砼基础要求水平、坚固，且基础高度≥150mm；

3.3风机与风管采用帆布软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度为150 mm~300mm；为保证帆布软管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度；对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入；

3.4风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，对功率超过0.75kw的风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢架安装在减振垫上，减振垫最好用多孔型橡胶板；减振垫的布置尽量对称于设备的主惯性轴，或布置在设备重心的平面内，以使各减振器受力均匀，变形量相等；

3.5风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽；

3.6减振措施：

3.6.1由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用弹簧减震器。

3.6.2防止风机震动通过风管传入室内，风机与管道采用三防布软接头，以杜绝通风产生的空气动力性噪声。

- 净化空调系统技术要求：

1.气流组织

1.1 PCR实验室洁净度为十万级，PCR走廊为0Pa,缓冲为+5Pa,试剂准备为0Pa，样品制备为-5Pa,核酸扩增为-10Pa。产物分析为-15Pa。合理的处理洁净空气、新风、排风、排风之间的关系。系统末端安装高效过滤器，安装于各洁净室洁净空气入口处，高效过滤器均在室内更换。在保证净空气正常工作的同时又能保证实验室始终处于受控状态，不能因某个洁净实验室停开而影响整个实验室的压力梯度分布，破坏各房之间的正负压气流的定向流动。洁净室同时安装微压差计。

1.2PCR实验室应采用下侧排风，不宜采用顶排。排风口洞口上边高度不应超过地面之上0.6m，洞口下边离地面不低于0.1m，室内排风口气流速度不应大于1.6m/s，通道排风口气流速度不应大于3m/s。

1.3三级过滤要求：初效，中效位于净化空调机组内，高效过滤器位于送风末端。高效过滤器过滤效率0.5μm应达到99.99%。高效过滤送风口应有负压密封措施，还应便于过滤器维修，维修人员无需进入洁净室即可维修。受控实验室应安装独立的送排风系统以控制实验室气流方向和压力梯度，应确保在使用实验室气流由清洁区流向污染区，同时确保实验室的空气只能通过亚高效过滤器后经排风管道排出。各级过滤器不得采用木框结构，且高效过滤器必须布置在房间内的送风口内，采用上送下排式的气流组织形式。系统的排风干管处应安装气密阀。

2.净化空调

2.1▲必须提供制造厂家授权书：为保证工程质量，证明投标产品为合格正品，需提供制造厂家授权书。（制造厂家授权书原件加盖公章）

2.2▲卫生型医用空调机组，主要配置要求：

箱体双层壁板结构,中间为保温材料，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm，外壁板为镀锌钢板。

机组采用50mm厚双面板框架结构，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%；冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。

选用知名品牌后弯叶片离心风机及风机马达。

表冷盘管采用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴现象。

箱体框架通过桥型绝热片实现内外绝热，完全杜绝冷桥。

风机：知名品牌风机。

电机：知名品牌电机。

过滤器：合成纤维，安装在独立安装槽内方便快速更换。

初效：G4板式过滤器。

中效：F8袋式过滤器。

亚高效：H10密摺式过滤器。

表冷器为铜管铝翅片，翅片为不带波纹的平翅片，外涂防菌涂层。

表冷器和过滤器框架均为不锈钢。

冷凝水盘为不锈钢水盘，无横向接缝。

采用大容尘量过滤器；过滤器可抽出，前后设压差报警装置，实现过滤器阻塞报警，提醒用户更换或清洗。

表冷器的凝水盘须确保冷凝水排水顺畅，排水积水。

电加热器为翅片式PTC材质电加热，表面温度低，不发红，无明火，无火灾风险。

箱体侧面带检修灯。检修灯方便设备维修和维护。

2.3▲空调设备厂家需通过CRAA国家产品认证，提供依据GB/T19569-2004洁净手术室用空气调节机组标准的检验报告，以保证产品安全性能及质量。(提供制造厂家证明材料)

2.4▲为保证非标净化空调机组的设计、生产能满足使用要求，并且达到一定的稳定性，制造商应有全国工业产品生产证可证，并要求在生产许可证要有注明可以生产:洁净空气调节机组。

2.5空调机组其它要求

要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的板框结构。框架为铝合金框架。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于0.5mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm。

- 为保证换热器的性能，风机电机的性能及使用寿命。投标文件中应列出相关的换热器，风机电机设备的选型资料。

- 箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能，应可提供防冷桥结构证书。

- 机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。

- 医用洁净空调机组的接水盘采用304#不锈钢材质，并安装紫外线杀菌灯。

- 新风机组配置直接蒸发式深度除湿装置，供货商必须同时具有洁净空气调节机组（直接蒸发式机组）和风冷容积式制冷压缩冷凝机组的生产许可证；

六、项目管理及进度安排

为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：

1.投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

2.投标人应详细列出项目实施方案计划。

七、质量保证及售后服务

1. 中标人必须提供原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2. 货物质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按最高质保期的规定执行）。如产品出现问题导致无法正常使用的，采购人可要求产品可更换，以保证采购产品正常使用。

3. 质保期为项目验收合格，由采购人与中标人双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。

4. 供应商应提供必要的产品操作使用培训服务。

5. 在质保期内如有产品或部件不能使用需更换，则该部分产品或部件质保期相应延长。

6. 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。 若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的产品给予采购人临时使用。

7. 质保期内所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

八、技术资料

1.中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

2.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

九、包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.包装费、运费已包含在投标总价内。

6.货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

7.货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

十、验收

1．投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

2．国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证。

3．国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。

4．产品交货及安装完工后由投标人和采购人共同验收，并出具验收报告, 投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

5．验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

6．验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

十一、采购人配合内容

1.中标供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

# 第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

（1）本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

（2）在招标文件中标有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。

二、招标文件

1． 招标文件的构成

（1）招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 开标、评标、定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7)在招标过程中由采购人发出的修正和补充文件等

（2）投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2. 招标文件的澄清

（1）任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间三日以前通知采购人。采购人将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。

（2）澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在本项目以公告形式发布并书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

（3）投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3. 招标文件的修改

（1）在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

（2）修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的修改内容通知投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

三、投标文件的编制和数量

1．投标的语言

（1）投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

（2）投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

2. 投标文件编制

（1）投标文件构成

A报价文件格式

- 开标一览表

- 分类报价明细表

B、商务文件格式

- 投标函

- 投标及履约承诺函

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书

- 投标人基本情况表

- 商务条款响应表

- 项目负责人简历表

- 拟为本项目实施主要人员情况概况表

- 2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的实验室同类项目一览表

⑨      其他资格证明材料等

D、技术文件格式

根据招标文件的有关技术指标和要求，投标人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 技术偏离表

- 施工组织方案

- 采购人配合内容

- 投标人认为必要的其他技术资料

（2）投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的连贯页码、编排详细目录并装订成册，不得出现重页或缺页。

（3）投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

（4）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

（5）投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（6）如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3. 投标报价

（1）投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

（2）投标人应按招标文件格式要求填写分项报价表。

（3）投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非实质性响应招标文件。

（4）投标人的投标报价应按招标文件、图纸要求进行报价，所投标报价应为所投项目的最终报价，本项目包括本项目所需提供的货物、人工费、材料费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装调试、人员培训、验收、税收、保险、备品备件、专业工具、售后服务、质保期内维保等的全部费用。如果中标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4. 备选方案

（1）只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

5. 投标的截止期、投标有效期

（1）本次招标的投标截止时间见第一部分《投标邀请函》的规定。

（2）本次招标的投标文件递交时间见第一部分《投标邀请函》的规定，采购人收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

（3）★投标文件应在投标截止之日起90天内保持有效。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

（5）投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应招标文件。

9. 投标文件的数量和签署

  - ★投标人应递交投标文件正本一份、副本四份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。

  - 投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

  - 投标文件的正本及所有副本的封面或首页均须由投标人加盖投标人公章。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签名人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

  - ★在招标文件中需盖章及签名的，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

  - 传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 如招标文件要求提供原件查验的，请投标人附原件清单。

四、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

  - ★正本一份单独封装，副本一份单独封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

  - 封套均应按以下要求标记：

“递交：

项目名称：（项目名称）

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。

  - 封套应写明投标人名称和地址，以便有必要时能原封退回。

五、开标、评标、定标

见招标文件第四部分。

# 第四部分  开标、评标、定标

一、 开标

1. 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签到以证明其出席。参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成签到，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

2.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

3.采购人做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

二、评标委员会的组成

1. 评标由采购人组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成。

2. 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

3.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

三、评标方法、步骤及标准

1. 评标基本原则：遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

2.本次评标采用综合评分法，符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

3. 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人资格审查。第二阶段：对通过资格性审查的投标人进行符合性审查。第三阶段：对通过资格性审查、符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序确定中标候选人。

四、如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件主要资料不齐全或盖章、签署不符合招标文件要求的；

- 投标资料虚报或者谎报的；

- 投标价格不是唯一固定价或投标方案不是唯一的；

- 投标报价高于项目预算价的；

- 投标报价有重大不合理；

- “★”号条款不满足招标文件要求；

- 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的；

当投标人的报价明显低于其他人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（供应商没有在评标委员会规定的时间内说明的，该供应商按无效投标处理）。

五、详细评审

5.1 评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行详细评审，评标委员会对每一投标文件进行详细商务技术、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分。对各评委得分的算术平均值即为该投标人的商务技术评分。然后，评出价格评分，将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名【第一名、第二名、第三名 … 】。最后，评标委员会将依据综合得分的次序确定中标候选人。

5.2 评分标准：本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占45分，商务得分占25分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的为第二中标候选人。

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

- 初审

《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | ①投标报价未超过本项目预算金额 ②对本项目的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）； （4）投标人具有环保工程专业承包叁级（含叁级）以上施工资质证书； （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离） |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

（二）比较与评价

1.技术评价：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 整体实施方案:项目的完整性、合理性、施工组织设计的先进性、技术先进性、安全性、实用性、灵活性、易维护性以及运营维护方案的合理性比较等（各投标人横向比较） | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | 投标人所提供的系统及设备的技术参数、性能、材质的符合性，投标系统及设备的先进性和可靠性（各投标人横向比较） | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 3 | 施工组织设计合理性（各投标人横向比较） | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 4 | 安装调试及验收方案（各投标人横向比较） | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 安全及质量保证措施（各投标人横向比较） | 5 | 5 | 3 | 1 |

- 商务评价：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的同类项目业绩（各投标人横向比较），以提供合同复印件项目数量为准。 | 10 | 投标人2016年以来，完成过同类项目施工业绩每个得2分，最高得10分。 注：同类项目是指单项合同金额为人民币50万元以上的实验室建设项目。 |
| 2 | 企业资质（提供证书复印件） | 5 | 具有电子与智能化工程专业承包二级以上工程资质证书，得3分，没有不得分。 获得省级或以上的高新技术企业证书的，得1分； 获得知识产权管理体系认证证书的，得1分。 |
| 3 | 管理认证（提供证书复印件） | 3 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得1分，最高得3分。 |
| 4 | 履约能力（提供证书复印件） | 7 | 连续6年或以上获得“守合同重信用企业”得4分；3年以上得2分；3年以下得1分；无：0分；； 拟派技术负责人具备相关专业中级或以上工程师职称，得2分； 具有广东省洁净技术行业协会会员单位证书的得1分； |

3.价格评价：价格得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过初步评审）且价格最低的评标价（评标价指按招标文件条款修正后的价格）为评标基准价，价格得分为30分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价÷评标价）×30。

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝ C ＋ T ＋ M

其中：

W      某个投标人的综合得分；

C      某个投标人的价格得分；

T      某个投标人的技术评审得分；

M      某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

    - 投标文件的澄清

1. 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

2. 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

    - 投标的评价

1. 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

    - 授标

1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序，确定中标候选人，分数最高的为中标人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）商务技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员和采购单位表决确定。

2.中标人确定后，采购人向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

4.采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。评审得分是指各投标人商务技术、价格的综合总分汇总及排序等。

# 第五部分 投标格式

# 投标函

（招标人名称）  ：

（投标单位全称）授权

（授权代表姓名）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                    （项目名称）招标的有关活动，并对  （项目名称）   进行投标。为此,一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1.提供投标须知规定的全部投标文件：

①商务标正本1份，副本4份。

②资格技术文件正本1份，副本4份

2.投标报价的总投标价为（大写）：                          元人民币（人民币      元）。

3.工期：                             。

4.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5.保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

7.本投标自开标之日起 90 天内有效。

8.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：               传真：

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 投标及履约承诺函

致：***有限公司

我方承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。我方已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

3.参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

4.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不串通投标。我方已知悉：如违反上述要求，投标无效，同时将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我方如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

9.我方承诺本项目的报价不低于我方的成本价，否则，我方清楚将面临投标无效的风险；我方承诺不恶意低价谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我方在投标中所作的全部承诺履行。我方清楚，若我方以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我方中标本项目，我方的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查投标人的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若未按上述要求履约，我方愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我方本次投标所提供的资料均为真实、合法有效，如被证实存在虚假资料，则视为隐瞒真实情况、提供虚假资料，愿意接受主管部门作出的行政处罚或被采购人列入相关黑名单。

11.我方仅指派我方法定代表人或授权我方正式员工（投标截止日前该员工已在我方正常缴纳三个月及以上社保）代表我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人及采购代理机构核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。

12.我方不转包、分包。

我方承诺如违反上述要求愿依照国家相关法律及招标文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 开标一览表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一批 | 大写：人民币 小写：（¥ ） |

注：1、投标报价包括完成该工程项目（包括但不仅限于）的供货、主材、辅材、材料测试费、复验费、装卸、施工、运输损耗、施工损耗、保险、利润、投标人税金、规费等一切费用。

2、税金税率不可调整，税金为所有报价之和乘以税率所得。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 分类报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | …… |  |  |  |  |

备注：

- 价格采用人民币表示。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 投标总价应包括如果授予合同将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

4. 该表格仅作参考，投标人的分类报价表格式可自定。投标总价必须与技术服务方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月              日

经营期限：

姓    名：           性别：         年龄：        职务：

系               （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：            （盖章）

年        月       日

# 法定代表人授权委托书

(招标人全称)：

(投标人全称)法定代表人         授权              (授权代表姓名)为授权代表,参加贵处组织的                         （项目名称）            (招标编号)             项目的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

投标单位 (盖章)：

法定代表人 (签字或印章)：

日期：

授权代表姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

# 投标人基本情况表

投标人基本情况一览表

1．名称及概况：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）注册地址：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

电话号码：___________________________________________

传真号码：___________________________________________

（3）成立或注册日期：____________________________________

（4）法定代表人：___________________________________________

（5）基本存款账户开户银行：___________________________________________

（6）基本存款账户开户账号：___________________________________________

（7）注册资金：___________________________________________

（8）注册经营范围：_______________________________________

（9）近两年财务基本情况（成立年限不足的，提供最近一期财务报表信息）

①货币资金期末数：_____________________________________

②年营业总额（值）：___________________________________

③资产负债率：_________________________________________

④销售利润率：_________________________________________

⑤资本收益率：_________________________________________

（以上内容应与财务报表信息一致，如不一致以财务报表为准）

（10）项目负责人及主要联系人（姓名、职务、通讯方式）：

_____________________________________________________________________

2.提交资料（包括但不限于营业执照、财务报告表、组织机构、公司概况等）：

（1）具有统一社会信用代码的的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）扫描件加盖投标人公章；

（2）近两年财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、纳税情况表等（加盖投标人公章）；

（3）公司概况；

（4）公司组织机构；

（5）投标产品如被纳入中华人民共和国已实施的强制性产品认证产品目录的，应获得国家强制性产品认证证书和加施中国强制性认证标志；并附相关证明资料。

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 技术偏离表

项目名称：

招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件技术条款（详见招标文件“用户需求书”中“技术参数要求”），逐条说明已对招标文件的服务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外；

- 如本表与具体服务方案承诺内容有矛盾，以本表为准。

- 技术要求中标注“★”的条款为实质性要求和条件条款，投标文件对此项负偏离将导致不能通过符合性审查；标注“▲”的条款为评分时的关键指标，投标文件对此项负偏离不会导致投标无效；投标文件非“★”号条款响应存在缺漏项的视作负偏离；注明提供证明材料的条款必须按要求在投标文件中提供，否则视作负偏离；投标文件的响应情况与填写的偏离情况不相符的，以响应情况为准；投标文件提供的证明材料与投标响应情况不相符的，以证明材料为准。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 项目负责人简历表

项目名称

招标编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理年限 |  |
| 具有认证资格及注册号 |  |
| 已完成项目情况 |
| 业主单位 | 项目名称 | 项目规模 | 完成日期 | 项目完成质量 |

注：提供项目负责人获得的资格证书或证明，提供由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）： _____________

日  期：

# 拟为本项目实施主要人员情况概况表

项目名称

招标编号：

| 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 获得认证资格证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供有关人员获得的资格证书或证明，由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 2016年1月1日以来承接过的实验室同类项目一览表

项目名称

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 签订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需附相关项目的合同等证明文件的复印件并加盖投标人公章。

（此表可延长）

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日