报名须知（辐射防护工程项目）

各（潜在）公司代表：

一、请贵公司按参加院内招标需提交材料目录做好一份材料，交由总务科审核，在报名截止时间前送医院八楼总务科。

二、请按参加招标提交材料目录准备一式五份（正本一份和副本四份）的材料，同时提供报价文件（同时提交电子版发邮箱：1216045468@qq.com），所有资料需要密封并加盖公司公章，在接到电话通知携带院内招标材料准时出席，招标地点为医院八楼会议室。

三、以上所需材料请按材料格式要求提供，不能提供的请列明原因。

四、报名提交资料不齐者可以在开标前补充。

第一部分：用户需求书

（一）项目名称:天河区中医医院口腔科及猎德口腔科辐射防护装修改造工程项目。

（二）项目位置：广州市棠石路9号天河区中医医院七楼口腔科CT机房，广州市海文路9号猎德街社区卫生服务中心二楼口腔科全景机房。

（三）项目内容：辐射防护装修改造工程。本项目主要针对猎德街社区卫生服务中心新建口腔全景机房及辐射防护工程，本院口腔科CT机房及牙片机房只是在原来的基础上做部分整改：加排风口及门灯联锁。

根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，此类放射防护工程报当地卫生行政部门审核后方可施工；建设项目竣工后，其职业病防护设施经卫生行政部门（即当地疾病预防控制中心）验收合格后，方可投入正式生产和使用。

一、放射防护措施基本要点：

1、机房面积:全景机机房室内有效面积最小值分别需5M²；层高3m；

2、工作场所排风措施、警示标识设置、个人防护用品的配置、四周墙体及顶棚的防护屏蔽措施。

二、机房土建配合项目:

1、按图纸所示预留门、窗洞口，并在洞口上做过梁；尺寸均为水泥砂浆做好后的实际标准尺寸。四周墙体铲除大白，地面地砖铲除，天花拆除。

2、北面和西面墙体为240mm厚实心墙体，南面和东面墙体为180mm厚实心墙体，做好水泥砂浆面；四周墙体、顶棚和地面均需等施工完防护涂料在装饰其层面；顶棚必须在上层地面施工。开凿手动平开门和铅玻璃门洞。

3、机房内换气装置：机房内要有排风送风系统（换风4次/小时）；

4、提供工作指示灯用电，电缆线为1.5m²的220V电源至M1门洞上方（配独立电源开关）；

5、提供设备专用电源和预留好设备电缆沟（设备厂家提供设计）；

三、X射线防护项目

1、全景机机房四周墙体和地面和顶棚均采用涂料防护：墙体设2.5mmpb防护，顶棚增设2.0mmpb防护。

2、铅玻璃窗1套：C为铅玻璃观察窗，设2.5mmpb防护铅玻璃观察窗规格为：宽400 mm×高300mm，配铅玻璃框，洞口尺寸：宽410mm×高310mm，洞口位置在墙体中间，距地面完成面850mm为宜

3、防护门1樘，全景机机房设2.5mmpb防护，M为手动单扇射线防护门，洞口尺寸：宽800×高2050，

防护尺寸：800×高2200，

防护尺寸：800×高2050，以上防护门表面材质采用彩钢板。

4、排气罩1个：F设2.5mmpb防护，排气罩洞口尺寸为：300×300，防护尺寸为：400×400.

5、机房内所有的暗盒及配电底座均用铅板或射线防护涂料进行防护。

6、《当心电离辐射》标识牌1块，工作指示灯1盏。

7、机房内所有穿墙管道必须铅板包裹防护,2.5mmpb。

第二部分　材料基本目录

1、投标人证件复印件（企业法人证、营业执照）

2、投标人建筑业资质证书复印件（必须具备建筑工程总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、机电工程施工承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级以上的资质类别）（如有请提供）

3、本项目相关的其他资质复印件（含安全生产许可证）

4、投标人建筑企业管理体系认证的证书复印件（如有请提供）

5、企业法定代表人资格证明书

6、企业法定代表人授权委托书

7、产品配置清单一览表

8、实施方案

9、产品售后服务承诺

10、产品技术参数

11、近期同类项目合同复印件

12、投标人认为需要提交的其他材料

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分　材料格式

3.1封面

广州市天河区中医医院

XXX项目

（正本）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

3.2目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 投标人建筑业资质证书复印件 | 第( )页 |
| 3 | 本项目相关的其他资质复印件（含安全生产许可证） | 第( )页 |
| 4 | 投标人建筑企业管理体系认证的证书复印件 | 第( )页 |
| 5 | 企业法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 6 | 企业法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 产品配置清单一览表（可与报价单一致） | 第( )页 |
| 8 | 服务方案 | 第( )页 |
| 9 | 产品售后服务承诺 | 第( )页 |
| 10 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 11 | 近期同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 12 | 投标人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 13 | 投标函、承诺函 |  |
| 14 | 投标申请人声明 |  |

3.3法定代表人/负责人资格证明书

法定代表人/负责人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

粘贴法定代表人身份证复印件

3.4法定代表人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）

（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权         （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在广州市天河区中医医院          采购活动中报名、投标事务。

本授权书于     年      月     日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

粘贴代理人身份证复印件

院内采购投标报价书

工程项目清单（最终报价单）

项目名称：

报价内容：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

附加说明：

1）如报价文件与此报价单不符，以此为准

2）供货期：签订合同后           天内

3）保修期：防水补漏（含排污）保修≥5年，其他项目保修≥1年

4）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

5）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级

6）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：2019年    月    日

投  标  函

致：(招标人名称)

1.根据已收到贵方的          工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：

愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在  日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约保函。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人：签名或盖章

投标人企业公章：                         日期：    年  月  日

广州建设工程施工招标投标书

投标日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：人工费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：安全文明施工费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 投 标 总工 期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保 修 期 限 |  |

注： 本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容。

响应招标文件所附       承诺书

（招标人）：

我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案）        进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案）        基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

投标申请人声明（一）

广州市天河区中医医院及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。

四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土，中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明企业：

年   月   日

投标申请人声明（二）

关于投标过程不发生围标串标行为的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                            投标工作，作出郑重声明：

本公司保证在投标过程中不出现以下情形：

一、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

二、不同投标人的投标文件2处以上错漏一致的；

三、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

四、不同投标人的投标文件由同一企业或者同一人编制的；

五、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

六、不同投标人的投标文件相互混装的；

七、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

八、不同投标人委托同一人投标的；

九、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

十、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专用技术的除外；

十一、评标委员会认定的其他串通投标情形。

如果出现上述情形之一的，愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定，并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消投标、中标候选人资格、中标资格；

2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

3、两年内停止或永久禁止参与天河区中医医院建设工程的投标；

4、两年内停止或永久禁止在天河区中医医院承接工程或者执业；

5、对不良行为予以记录，并进行公告；

6、报天河区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

7、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业：

年    月    日

法定代表人签字：             （企业公章）

投标申请人声明（三）

关于遵守招标文件和履行施工合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                              投标工作，作出郑重声明：

一、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：

1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。

2、施工现场技术和管理人员：

（1）投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；

（2）根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求；

（3）在收到发包人进场通知的3天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，不得兼职或者擅自离岗；

（4）若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。

3、工期：保证尽一切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。

4、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。

5、质量、安全：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划，且按增城区有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。

6、不发生出借资质、转包、违法分包行为。

7、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。

二、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消中标资格或者解除合同；

2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

3、两年内停止或永久禁止参与增城区财政资金建设工程的投标；

4、两年内停止或永久禁止在增城区承接工程或者执业；

5、对不良行为予以记录，并进行公告；

6、报增城区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

7、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业：                               年    月    日

法定代表人签字：             （企业公章）

技术条件（工程建设标准）

1.标准

引用的国家及有关部委颁布的标准、规范、和规程。若施工时期建设主管部门颁布新的规范、标准，则按照新的规范、标准执行。

2、施工组织设计要点

如果中标，中标人应按项目的进展需求，并在规定的时间内按要点要求，编制详细的施工组织设计，作为工程施工的指导性文件，向建设单位提交一式五份的《施工组织设计方案》，内容包括（不限于）以下：

（一）工程概况及特点

1.1 工程概况

工程简述，工程规模，工程承包范围，地质及地貌状况，自然环境，交通情况等。

1.2 工程特点

设计特点、工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。

（二）施工现场组织机构

2.1 组织机构关系图

2.2 工程主要负责人简介。

（三）施工现场总平面布置图

3.1 施工现场平面布置图

平面布置要求内容全面，充分利用现场条件，合理布置施工队、材料站、指挥部等。确定现场指挥部（工程处）和工区的驻地，材料站的设置，施工工区与施工班驻地，主要交通道路和通讯设施。平面布置图采用A3纸，图面要求线条清晰、标志明确。

（四）施工方案

4.1 施工准备

简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备，施工机械、施工力量的配置，以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。

4.2 施工工序总体安排

4.3 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析。

4.4 工程成本的控制措施为控制成本，提高效益，拟采取的措施。

（五）工期及施工进度计划

5.1 工期规划及要求

用横道图反映各主要施工过程的计划进度，深度达到全面、准确、清楚的描述工程实施过程，从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。

5.2 施工进度计划网络图

施工网络图应明确工程开工、竣工日期，工程施工的关键路线，并针对关键工序，提出确保工期拟采取的措施。

5.3 施工资源（人力、材料、机具、场地及进场道路、公共关系）计划

5.4 施工进度计划分析

计划潜在问题，计划中的潜力及其开发途径等。

5.5 计划控制

程序、方法及制度等。

（六）质量目标、质量保证体系及技术组织措施

6.1 质量目标

本工程要求的质量目标：合格。

用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示，欲达到的工程质量等级。

6.2 质量管理组织机构及主要职责

用框图表示质量管理组织机构，并简要叙述各质量管理部门的主要职责。

6.3 质量管理的措施

简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。

6.4 质量管理及检验的标准

执行的主要质量标准、规范。

6.5 质量保证技术措施

针对本工程特点，分析质量薄弱环节，拟将采取的技术措施。

（七）安全目标、安全保证体系及技术组织措施

7.1 安全管理目标

7.2 安全管理组织机构及主要职责

用框图表示安全管理组织机构，并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。

7.3 安全管理制度及办法

7.4 安全组织技术措施

针对本工程特点，分析安全薄弱环节，拟将采取的技术措施。

7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

7.6 严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省、市建设主管部门有关文明施工的规定。并按照甲方要求安排工作时间，在施工中尽量减少噪音，必要时采取有效的隔音措施，混凝土浇灌需连续不间断作业时，按有关规定申报夜间施工许可证。

安全生产目标：杜绝本项目施工人员重大伤亡事故。

文明施工目标：标准化管理。

（八）环境保护及文明施工

8.1 环境保护

分析因施工可能引起的环境保护方面的问题。

8.2 加强施工管理、严格保护环境

提出环境保护的目标及采取的具体措施。

8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案

8.4 文明施工考核、管理办法

（九）计划、统计和信息管理

9.1 计划、统计报表的编制与传递；

9.2 信息管理

提出信息管理的目标及拟将采取的措施。

图纸及勘察资料

注：本章由招标人自行制定。

合同条款

注：按《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）执行。

最高投标限价（招标控制价）

招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价（招标控制价）的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，以及不可竞争的安全文明施工措施费等。