## 子包6
序号 | 设备名称 | 配置清单 | 主要参数指标 | 其他需求 | 售后服务要求 | 是否进口 | 数量 | 单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 报价单价 (万元) | 报价总价 (万元)
1 | 全脊柱内镜微创手术系统 | 1.椎板咬骨钳 5把 2.髓核钳 6把 3.骨凿 5个 4.骨剪 2把 5.骨膜剥离器 4个 6.扩张式通道管 6个 7.手术刀 1把 8.关节镜 1套 9.射频主机 1套 10.动力主机 1台 11.磨钻手柄 1个 12.磨钻头 6个 13.磨钻头（增速） 2个 14.骨科用电锯片 3个 | 1、扩张通道管，直径5-11mm 2、关节镜，外径≥4mm，工作长度≥175mm，视场角≥80° 3、射频等离子体手术系统，拥有等离子模块和射频模块，用于脊柱内镜手术中的软组织切割、消融、凝血 4、骨动力设备一套，配备磨钻手柄1个，最高转速≥50000转/分钟，手柄重量小于200g，带有内注水的降温结构设计 5、配备常用的3-5mm的金刚砂和切削刃磨头 6、配备带有一侧护鞘的高速磨头、前段弯曲的磨钻头 7、配备转速超过80000转/分的高速磨头 | 要求各厂家提供完整的器械配置清单。 | 1）提供安装、操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 否 | 1 | 套 | 80 | 80
2 | 高档彩色多普勒检查仪器 | 1.主机 1套 2.腹部凸阵探头 1把 3.浅表线阵探头 1把 4.心脏探头 1把 5.高频线阵探头 1把 6.腔内微凸探头 1把 | 1、主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 2、具备宽景成像(支持凸阵、相控阵、线阵等所有2D成像探头，扫描长度≥110cm) 3、一般测量，具备乳腺、甲状腺、肝脏、肾脏病灶自动测量功能，自动勾勒病灶边界并自动测量 4、穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示 5、灰阶血流成像，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵探头 6、触摸屏：≥12.1英寸,可与显示器同步显示实时图像 7、探头接口：可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换，可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、高频线阵、内置定位感应器单晶体探头，单晶体探头个数≥8 个 8、所有探头支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 9、成人相控阵心脏探头：单晶体多维阵元，超声频率1.0-5.0MHz，支持造影、多影像融合导航、扫描角度≥120° 10、一体化耦合剂加热装置 11、扫描深度≥40cm，针对困难病人可提供 “穿透模式” 12、具有机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能 13、可在造影成像模式下使用微血流成像 14、即时影像捕获：借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片可单独或与超声影像同屏显示。 | 1、工作站一台，配置要求：不低于CPU i7 14代，不低于内存DDR5 32G，不低于SSD固态硬盘1T，独立显卡，万兆网卡，操作系统 WIN10 64位专业版，能支持安装医院的病毒软件，如不支持，则自带主流防病毒软件并支持自动更新。 2、工作站通过网络或串口与医院PACS系统进行对接；完成仪器传图与患者信息对接工作要求仪器传输数据与医院信息集成平台无缝对接。医院住院及门诊系统等可查看相关报告。涉及的管理系统接口费用由中标公司负责。 3、配超声检查床一张与超声检查椅一把。 | 1）提供安装、操作、维护、维修培训等；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口。 | 否 | 1 | 台 | 210 | 210
3 | 高档四维彩色多普勒检查仪器 | 1.主机 1套 2.腹部凸阵探头 1把 3.浅表线阵探头 1把 4.腹部容积探头 1把 5.腔内容积探头 1把 | 1、主要在妇产科、腹部、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、盆底超声以及经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势 2、支持微血流造影增强功能 3、二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 4、具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 5、具备应变式及剪切波弹性成像技术,容积四维成像技术,宽景成像技术，支持凸阵、线阵、腔内探头 6、主机内置官方指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 7、具有噪声抑制消除技术，提升感兴趣区域图像显示效果。 8、具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 9、腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影功能，并10、支持超声造影数据三维重建。 11、探头频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示 12、子宫内膜自动成像及容积分析功能 13、支持盆底检查盆腔的自动测量功能 | 1、工作站一台，配置要求：不低于CPU i7 14代，不低于内存DDR5 32G，不低于SSD固态硬盘1T，独立显卡，万兆网卡，操作系统 WIN10 64位专业版，能支持安装医院的病毒软件，如不支持，则自带主流防病毒软件并支持自动更新。 2、工作站通过网络或串口与医院PACS系统进行对接；完成仪器传图与患者信息对接工作要求仪器传输数据与医院信息集成平台无缝对接。医院住院及门诊系统等可查看相关报告。涉及的管理系统接口费用由中标公司负责。 3、配超声检查床一张与超声检查椅一把。 | 1）提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 否 | 1 | 台 | 150 | 150
4 | 强脉冲光与激光系统 | 1.主机 1套 2.手具 2-3把 3.护目镜 1个 4.防护眼镜 1个 | 1、具备激光和脉冲光工作站形式，可同时连接激光、光子治疗功能，各种功能可以自由组合，具有新技术拓展功满足不断拓展的临床治疗需求 2、设备主机可切换手具无需关机 3、脉冲光波长范围在400-1200nm之间 4、技术要求：支持多脉冲技术，能量密度、子脉冲数，脉冲间隔、脉宽分别可调 5、具备脉冲延迟技术，脉冲延迟时间可调 6、手具无锁 7、具备非剥脱点阵激光模块 8、接触式冷切系统 |  | 1）提供安装、操作、维护、维修培训等；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 是 | 1 | 台 | 180 | 180
5 | 便携式彩色多普勒超声 | 1.主机 1套 2.腹部凸阵探头 1把 3.高频线阵探头 1把 4.心脏探头 1把 5.推车 | 1、主要用于麻醉、急诊、重症、疼痛、康复、介入等方面的临床诊断、治疗和教学工作，尤其具有良好肌骨超声诊断型性能，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 ≥15英寸高分辨率彩色显示器，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 2、操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行调节 3、探头接口选择：≥3个，或扩展探头数量,并激活可互换通用 4、探头频率范围1.0-10.0MHz 5、具备超低速血流成像技术 6、具备一键智能优化图像技术 7、具备穿刺针增强技术，支持磁导航技术 8、具备探头功能按键 9、扫描深度≥40厘米 10、要求所投机型为投标商系列机型中最高档机型，并具备持续升级能力 11、内置超声教学软件、解剖图谱、标准超声图像参考 12、电池续航时间≥120分钟 | 提供电源扩展或后备电源，增加续航时间。 | 1）提供安装、操作、维护、维修培训等；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 否 | 1 | 台 | 40 | 40
6 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1.图像处理器1台； 2.LED冷光源1台； 3.电子鼻咽喉镜2根； 4.显示器1台； 5.台车1台； 6.图文工作站1套； 7.鼻内镜系统1台（4根硬镜） | 1、适用范围：适用于鼻咽喉腔的观察、诊断与治疗 2、光源为LED冷光源，灯泡平均寿命：≥10000小时 3、具有窄带成像功能（光学染色） 4、电子鼻咽喉镜外径≤4.9mm,钳道孔径：≥2.2mm，景深2-100mm 5、电子鼻咽喉镜弯角：上≥130°，下≥130° 6、主机高清DVI输出接口，支持1280*800以上高清图像输出； 7、可将结构强化和轮廓强化进行组合，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造和病变 组织范围及轮廓 8、具有2倍电子放大功能，可对实时图像也可对冻结图像实施该数字放大 9、兼容内镜连接：连接软镜和硬镜 | 1.内镜清洗消毒工作站1套及安装2.工作站及激光输出系统3.活检钳+异物钳4.吸引器.5.100L纯水机 | 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 否 | 1 | 台 | 50 | 50
7 | 冲击波治疗仪 | 1.保修卡 2.说明书2份 3.合格证 4.主机1台 5.治疗手柄1把 6.配备治疗探头不低于8种 7.治疗台车 8.易损配件赠送备用5套以上 9.推车一台 | 1、用于治疗肩周炎、网球肘、跟腱炎、腱鞘炎、腰颈背疼痛筋膜炎、足底筋膜炎、术后疤痕黏连等多种慢性骨关节、软组织疼痛治疗，加快患处炎症吸收，缩短康复周期。 2、要求为气压弹道式冲击波 3、最大输出频率频率：≥20 HZ，1-20HZ范围内分级/连续可调 4、压力范围1-4bar连续可调 5、说明书具有多种临床适应症，并具有自定义治疗模式 6、含≥8种以上治疗探头 7、手柄具有防震效果 8、手柄具有开始、暂停按钮，方便易操作 9、手柄寿命≥300万次 |  | 1）提供安装、操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 是 | 1 | 台 | 58 | 58
8 | 经颅磁电刺激仪 | 1.保修卡 2.说明书 3.合格证 4.主机1台 5.液态冷却系统1套 6.系统管理软件1套 7.工作站1台 8.输出系统1台 9.刺激定位帽5个以上 10.万向支架1套 11.带万向轮推车一台 | 1、可用于中枢神经及外周神经功能的检测、评定、改善，可辅助治疗脑神经及神经损伤性疾病，治疗精神疾病、疼痛、睡眠障碍与认知障碍等疾病 2、具有较好的液态冷却系统，冷却系统故障有提示 3、刺激强度1.0-6Tesla连续可调 4、MEP传输方式为有线传输 5、频率测量范围1-100Hz 6、具有≥3个模式刺激 7、MEP≥两个通道 8、具有人机交互技术 |  | 1）提供安装、操作、维护、维修培训等；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 否 | 1 | 台 | 35 | 35
9 | 超广角眼底成像系统 | 1.主机 1套 2.电动升降台 1个 3.彩色打印机 1台 4.电脑配件 1套 | 1、一次成像范围大于等于133°,超广角成像范围大于等于200°。 2、成像最小瞳孔大于等于2.5mm 3、成像时间小于等于0.4s 4、成像分辨率小于等于14微米 5、超广角自发荧光成像 6、可测量距离、面积、杯盘比等数据 7、视盘立体图成像 8、成像光源：激光 9、具备视网膜分层能力 |  | 1）提供安装、操作、维护、维修培训等；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件重装及升级。7）提供数据采集接口协议。 | 是 | 1 | 台 | 130 | 130
10 | 全自动生化分析仪 | 1.自动分析S模块 1个 2.投入单元 1个 3.收纳单元 1个 4.架子传送轨道 2个 5.主轨道 1个 6.架子 6个 7.ID单元 1个 8.离子检测单元 1个 9.离子检测附件 1个 10.操作单元 1个 11.样品架 7个 12.说明书 1本 | 1、处理能力：常规生化测定恒速≥2000测试/时，含电解质测定速度≥2400测试/时。可在有需要时连接流水线。 2、分析方法:可选择终点法、多点终点法、普通速率法、线性扩展速率法 3、同时分析项目数：≥70项； 4、采用轨道式进样，可连续装载样本，最大样本容量≥300个，具备单独的急诊通道，样品架附有样品架条形码； 5、光路系统：采用光栅后分光，使用寿命长，单波长或双波长测量（大于等于12个波长，范围340-850nm），确保光源稳定，结果稳定。 6、样品针堵塞检测功能：可通过实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判； 7、反应杯：采用半永久/永久性使用的反应杯，兼顾检测精度与运行成本； 8、样品量：最小样本量≤1.5微升，精度0.1微升步进，具有自动增减量及前稀释、自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能； 9、试剂量：精度1微升步进，测试最少反应液量≤80微升，支持最大3试剂添加方式； 10、反应时间：3～10分钟 11、恒温系统：采用循环水浴式控温或干式恒温孵育系统，精度可达37.0 ± 0.1℃； 12、搅拌系统：采用非接触式或搅拌棒搅拌，能最大限度消除搅拌所带来的交叉污染； 13、试剂系统：全部试剂通道开放，可以选择使用国产品牌和进口品牌试剂，可选择国产配套试剂（4个品牌以上）； 14、报告书打印：分析结果，工作表，复查表，校准报告，光度计检查报告，质控清单，报警追踪，操作追踪，通讯追踪，校准曲线拷贝，质控图拷贝，操作信息控制数据，校准结果； 15、数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测等； | 市场情况：在广州有常驻维修服务站； 需要配置纯水机（制水量300L/H）不间断电源（10KVA，延时一小时） 提供耗材价格表 | 1）提供安装、操作、维护、维修培训等；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价；5）维护响应时间：≤24小时；6）软件重装及升级；7）提供数据采集接口协议：8）数据接口。 | 否 | 1 | 台 | 85 | 85